## Sheet1
腹腔镜器械报价表
序号 | 器械 名称 | 通用 名称 | 规格型号 | 用 途 | 材质参考 |  | 特性参考 | 调研公司报价
1 | 钛夹钳 | 施夹钳 | 10*3 30 | 腔镜使用 | "钳头不锈钢材料满足 C(YY/T 0294.1-2016)要求、套 管不锈钢材料满足 M(YY/T0294.1-2016)要 求" |  | "器械表面粗糙度：有光亮最大值为0.2μm,无光亮最大值为 0.8μm,其余部分的最大值为6.3μm。 器械应有良好的耐腐蚀性能，应不低于YY/T0149-2006中5.4b 级的规定。 钳头硬度为：470HV0.2～530HV0.2,两片之差≤170HV0.2 施夹钳钳杆能360°旋转自如，无卡塞现象。 钛夹钳与钛夹之间配合良好，应具有良好的夹持性能；"
2 | 气腹针 | 气腹针 | 120 mm | 腔镜使用 | "针管不锈钢材料满足 06Cr19Ni10 (GB/T18457-2015)要 求、管座阀门不锈钢材 料满足M(YY/T 0294.1-2016)" |  | "器械表面粗糙度：有光亮最大值为0.2μm,无光亮最大值为 0.8μm,其余部分的最大值为6.3μm。 器械应有良好的耐腐蚀性能，应不低于YY/T 0149-2006中5.4b 级的规定。 气腹针硬度为：385HV0.2～585HV0.2。 气腹针的刃口应锋利，其刃边应无臼口、缺口和崩刃现象；在 外力释放后，针芯应能及时从鞘管内弹出复位，不得有卡滞现 象；阀门应开闭灵活，密封，闭合时，在1min内渗水不得多于 5滴。
3 | 单极弯 剪刀 | 单极弯 剪刀 | 5*33 0 | 腔镜使用 | 头部不锈钢满足YY/T 0294.1-2005中M号钢 |  | 剪刀头不得有卷刃、崩刃等缺陷。 电极的绝缘材料外套与电极内芯应套接紧密，牢靠，无松动现 象；绝缘材料外套的近电极边缘，应缩口清晰。 手柄与电极内芯固联应紧固、牢靠，在100N拉力下应不松动。 电极的接插联接应牢固，脱拨力不小于10N。 电极应导通良好，其阻抗值应不大于3Ω。 手术器械头部粗糙度值应不大于0.80μm; 剪刀的刃硬度为不小于363HV0.2,二片硬度值相差应不大于 45HV0.2。 高频内窥镜手术器械的安全要求应符合GB9706.1- 2007,GB9706.4-2009及GB9706.19-2000中的要求。 高频内窥镜手术器械的最大插入部外径小于等于5.5mm。 "
4 | 单极直 剪刀 | 单极直 剪刀 | 5*33 0 | 腔镜使用 | 头部不锈钢满足YY/T 0294.1-2005中M号钢 |  | "剪刀头不得有卷刃、崩刃等缺陷。 电极的绝缘材料外套与电极内芯应套接紧密，牢靠，无松动现 象；绝缘材料外套的近电极边缘，应缩口清晰。 手柄与电极内芯固联应紧固、牢靠，在100N拉力下应不松动。 电极的接插联接应牢固，脱拨力不小于10N。 电极应导通良好，其阻抗值应不大于3Ω。 手术器械头部粗糙度值应不大于0.80μm; 剪刀的刃硬度为不小于363HV0.2,二片硬度值相差应不大于 45HV0.2。 高频内窥镜手术器械的安全要求应符合GB9706.1- 2007,GB9706.4-2009及GB9706.19-2000中的要求。 高频内窥镜手术器械的最大插入部外径小于等于5.5mm。"
5 | 持针钳 | 持针钳 | 5*33 00 型手 柄 | 腔镜使用 | "钳头不锈钢材料满足 C(YY/T 0294.1-2016)要求、套 管不锈钢材料满足 M(YY/T0294.1-2016)要 求 ” |  | "器械表面粗糙度：有光亮最大值为0.2μm,无光亮最大值为 0.8μm,其余部分的最大值为6.3μm。 器械应有良好的耐腐蚀性能，应不低于YY/T 0149-2006中5.4b 级的规定。 钳头硬度为310HV0.2~580HV0.2,两片之差≤110HV0.2;夹 持力不小于30N。"
6 | 持针钳 | 持针钳 | 330 (04- 007 直 ) | 腔镜使用 | "钳头不锈钢材料满足 C(YY/T 0294.1-2016)要求、套 管不锈钢材料满足 M(YY/T0294.1-2016)要 求" |  | "器械表面粗糙度：有光亮最大值为0.2μm,无光亮最大值为 0.8μm,其余部分的最大值为6.3μm。 器械应有良好的耐腐蚀性能，应不低于YY/T 0149-2006中5.4b 级的规定。 钳头硬度为310HV0.2~580HV0.2,两片之差≤110HV0.2;夹 持力不小于30N。"
7 | 大型抓 钳 | 大型抓 钳 | 10*3 30 | 腔镜使用 | 钳头不锈钢材料满足 C(YY/T0294.1-2016)要 求 |  | "器械表面粗糙度：有光亮最大值为0.2μm,无光亮最大值为 0.8μm,其余部分的最大值为6.3μm。 器械应有良好的耐腐蚀性能，应不低于YY/T 0149-2006中5.4b 级的规定。 钳头硬度为310HV0.2～580HV0.2,两片之差≤110HV0.2;夹 持力不小于20N;闭合力传递系数不小于0.3。"
8 | 穿刺器 | 穿刺器 (带保 护 ) | 10.5 *95 | 腔镜使用 | “穿刺鞘的套体、注气 阀、套管和穿刺锥的 管、手把采用符合YY/T 0294.1-2016中的M号 钢：穿刺锥头采用符合 YY/T 0294.1-2016中的 C号钢。密封帽、阻气 阀采用的材料是有机硅 胶。 |  | “穿刺鞘的套体、注气阀、套管和穿刺锥的管、手把采用符合 YY/T 0294.1-2016中的M号钢：穿刺锥头采用符合YY/T 0294.1-2016中的C号钢。 穿刺器表面应平整光滑、无毛刺和锋棱、无肉眼就能识别的孔 隙、裂缝、沟槽和烧结物， 以及无磨削剂、抛光剂和防腐剂。 穿刺器的注气阀和阻气阀开闭应灵活，不应有阻塞或卡塞现 象。 穿刺针头应经过热处理，刃口应锋利，无白口、缺口等现象， 其硬度为468HVa。~ 600HV2(47HRC～53HRC)。 穿刺针与穿刺套管应配合良好，穿刺针在穿刺套内活动应自 如，无卡滞现象。 穿刺套管与穿刺针的最大配合间隙应不大于0.3mm。 穿刺鞘的注气阀、密封帽应有良好的密封性，经4KPa气压应 无渗漏。 穿刺器的阻气阀应有良好的阻气性能， 穿刺器的表面粗糙度Ra值：穿刺头≤0.4um,套管、管 ≤0.8um,"
9 | 穿刺器 | 穿刺器 (带保 护 ) | 5.5* 95 | 腔镜使用 | "穿刺鞘的套体、注气 阀、套管和穿刺锥的 管、手把采用符合YY/T 0294.1-2016中的M号 钢：穿刺锥头采用符合 YY/T 0294.1-2016中的 C号钢。密封帽、阻气 阀采用的材料是有机硅 胶。 |  | “穿刺鞘的套体、注气阀、套管和穿刺锥的管、手把采用符合 YY/T 0294.1-2016中的M号钢：穿刺锥头采用符合YY/T 0294.1-2016中的C号钢。 穿刺器表面应平整光滑、无毛刺和锋棱、无肉眼就能识别的孔 隙、裂缝、沟槽和烧结物， 以及无磨削剂、抛光剂和防腐剂。 穿刺器的注气阀和阻气阀开闭应灵活，不应有阻塞或卡塞现 象。 穿刺针头应经过热处理，刃口应锋利，无白口、缺口等现象， 其硬度为468HVa。~ 600HV2(47HRC～53HRC)。 穿刺针与穿刺套管应配合良好，穿刺针在穿刺套内活动应自 如，无卡滞现象。 穿刺套管与穿刺针的最大配合间隙应不大于0.3mm。 穿刺鞘的注气阀、密封帽应有良好的密封性，经4KPa气压应 无渗漏。 穿刺器的阻气阀应有良好的阻气性能， 穿刺器的表面粗糙度Ra值：穿刺头≤0.4um,套管、管 ≤0.8um,"
10 | 冲吸管 | 冲吸管 | 5*33 0 | 腔镜使用 | 管部、阀体、接头不锈 钢材料满足 M(YY/T0294.1-2016) |  | "器械表面粗糙度：有光亮最大值为0.2μm,无光亮最大值为 0.8μm,其余部分的最大值为6.3μm。 器械应有良好的耐腐蚀性能，应不低于YY/T 0149-2006中5.4b 级的规定。 冲吸管应确保通水通畅；阀门应开闭灵活，密封，闭合时，在 1min内渗水不得多于5滴。"
11 | 粗齿抓 钳 | 粗齿抓 钳 | 5*33 0 | 腔镜使用 | "钳座、连接片、拉杆、 套管 不锈钢材料满足 M(YY/T0294.1-2016)" |  | "器械表面粗糙度：有光亮最大值为0.2μm,无光亮最大值为 0.8μm,其余部分的最大值为6.3μm。 器械应有良好的耐腐蚀性能，应不低于YY/T 0149-2006中5.4b 级的规定。 钳头硬度为310HV0.2~580HV0.2,两片之差≤110HV0.2;夹 持力不小于20N;闭合力传递系数不小于0.3。"
12 | 单极电棒 | 电棒 | 5*33 0 | 腔镜使用 | 头部不锈钢满足YY/T 0294.1-2005中M号钢 |  | "头部应平整、光滑，无锐利边角； 电极的绝缘材料外套与电极内芯应套接紧密，牢靠，无松动现 象；绝缘材料外套的近电极边缘，应缩口清晰。 手柄与电极内芯固联应紧固、牢靠，在100N拉力下应不松动。 电极的接插联接应牢固，脱拨力不小于10N。 电极应导通良好，其阻抗值应不大于3Ω。 高频内窥镜手术器械头部粗糙度值应不大于0.80μm 高频内窥镜手术器械的安全要求应符合GB9706.1- 2007,GB9706.4-2009及GB9706.19-2000中的要求。 高频内窥镜手术器械的最大插入部外径小于等于5.5mm。
13 | 单极电 钩 | 电钩 | 5*33 0 | 腔镜使用 | 头部不锈钢满足YY/T 0294.1-2005中M号钢 |  | "头部应平整、光滑，无锐利边角； 电极的绝缘材料外套与电极内芯应套接紧密，牢靠，无松动现 象；绝缘材料外套的近电极边缘，应缩口清晰。 手柄与电极内芯固联应紧固、牢靠，在100N拉力下应不松动。 电极的接插联接应牢固，脱拨力不小于10N。 电极应导通良好，其阻抗值应不大于3Ω。 高频内窥镜手术器械头部粗糙度值应不大于0.80μm 高频内窥镜手术器械的安全要求应符合GB9706.1- 2007,GB9706.4-2009及GB9706.19-2000中的要求。 高频内窥镜手术器械的最大插入部外径小于等于5.5mm。
14 | 单极弯 分离钳 | 弯分离 钳 | 5*33 0 | 腔镜使用 | 头部不锈钢满足YY/T 0294.1-2005中B号钢 |  | "电凝钳无缺齿、毛齿等缺陷： 电极的绝缘材料外套与电极内芯应套接紧密，牢靠，无松动现 象；绝缘材料外套的近电极边缘，应缩口清晰。 手柄与电极内芯固联应紧固、牢靠，在100N拉力下应不松动。 电极的接插联接应牢固，脱拨力不小于10N。 电极应导通良好，其阻抗值应不大于3Ω。 高频内窥镜手术器械头部粗糙度值应不大于0.80μm 钳头夹持力应不小于20No 弯分离钳的钳口硬度为不小于363HV0.2,二片硬度值相差应 不大于45HV0.2。 高频内窥镜手术器械的安全要求应符合GB9706.1- 2007,GB9706.4-2009及GB9706.19-2000中的要求。 高频内窥镜手术器械的最大插入部外径小于等于5.5mm。
15 | 转换器 | 转换器 | 10m m/5 mm | 腔镜使用 | 管、管接头采用符合 YY/T 0294.1-2016中M 号钢 |  | 转换器因通畅，器械进出顺畅自如，无阻滞现象
16 | 双极电 凝钳 | 双极电 凝钳 | 5*33 0 | 腔镜使用 | 头部不锈钢满足YY/T 0294.1-2005中M号钢 |  | 电凝钳无缺齿、毛齿等缺陷；器械头部粗糙度值应不大于 0.80μm;电极的绝缘材料外套与电极内芯应套接紧密，牢靠， 无松动现象；绝缘材料外套的近电极边缘，应缩口清晰；手柄 与电极内芯固联应紧固、牢靠，在100N拉力下应不松动；电极 的接插联接应牢固，脱拨力不小于10N;电极应导通良好，其 阻抗值应不大于3Ω;器械的安全要求应符合GB9706.1- 2007,GB9706.4-2009及GB9706.19-2000中的要求；钳口硬度 为不小于363HV0.2,二片硬度值相差应不大于45HV0.2;每套 器械均具有配套使用的连接线
17 | 冲吸管 | 冲吸管 | 10*3 30 | 腔镜使用 | 管部、阀体、接头不锈 钢材料满足 M(YY/T0294.1-2016) |  | 器械表面粗糙度：有光亮最大值为0.2μm,无光亮最大值为 0.8μm,其余部分的最大值为6.3μm。 器械应有良好的耐腐蚀性能，应不低于YY/T 0149-2006中5.4b 级的规定。 冲吸管应确保通水通畅；阀门应开闭灵活，密封，闭合时，在 1min内渗水不得多于5滴。
18 | 冲吸管 (双头 按动) | 冲吸管 (双头 按动) | 5*33 0 | 腔镜使用 | 管部、阀体、接头不锈 钢材料满足 M(YY/T0294.1-2016) |  | 器械表面粗糙度：有光亮最大值为0.2μm,无光亮最大值为 0.8μm,其余部分的最大值为6.3μm。 器械应有良好的耐腐蚀性能，应不低于YY/T 0149-2006中5.4b 级的规定。 冲吸管应确保通水通畅；阀门应开闭灵活，密封，闭合时，在 1min内渗水不得多于5滴。
19 | 无损伤 抓钳 (单孔 双动) | 无损伤 抓钳 (单孔 双动) | 5*33 0 | 腔镜使用 | 钳座、连接片、拉杆、 套管 不锈钢材料满足 M(YY/T0294.1-2016) |  | 器械表面粗糙度：有光亮最大值为0.2μm,无光亮最大值为 0.8μm,其余部分的最大值为6.3μm。 器械应有良好的耐腐蚀性能，应不低于YY/T 0149-2006中5.4b 级的规定。 钳头硬度为310HV0.2～580HV0.2,两片之差≤110HV0.2;夹 持力不小于20N;闭合力传递系数不小于0.3。
20 | 无损伤 抓钳 (双孔 单动) | 无损伤 抓钳 (双孔 单动) | 5*33 0 | 腔镜使用 | 钳座、连接片、拉杆、 套管 不锈钢材料满足 M(YY/T0294.1-2016) |  | 器械表面粗糙度：有光亮最大值为0.2μm,无光亮最大值为 0.8μm,其余部分的最大值为6.3μm。 器械应有良好的耐腐蚀性能，应不低于YY/T 0149-2006中5.4b 级的规定。 钳头硬度为310HV0.2～580HV0.2,两片之差≤110HV0.2;夹 持力不小于20N;闭合力传递系数不小于0.3。
21 | 加长胆 囊抓钳 | 加长胆 囊抓钳 | 5*33 0 | 腔镜使用 | 钳座、连接片、拉杆、 套管 不锈钢材料满足 M(YY/T0294.1-2016) |  | 器械表面粗糙度：有光亮最大值为0.2μm,无光亮最大值为 0.8μm,其余部分的最大值为6.3μm。 器械应有良好的耐腐蚀性能，应不低于YY/T 0149-2006中5.4b 级的规定。 钳头硬度为310HV0.2～580HV0.2,两片之差≤110HV0.2;夹 持力不小于20N;闭合力传递系数不小于0.3。
22 | 直角分 离钳 | 直角分 离钳 | 10*3 30 | 腔镜使用 | 钳头不锈钢材料满足 C(YY/T0294.1-2016)要 求 |  | 器械表面粗糙度：有光亮最大值为0.2μm,无光亮最大值为 0.8μm,其余部分的最大值为6.3μm。 器械应有良好的耐腐蚀性能，应不低于YY/T 0149-2006中5.4b 级的规定。 钳头硬度为310HV0.2～580HV0.2,两片之差≤110HV0.2;夹 持力不小于20N;闭合力传递系数不小于0.3。
23 | 弯分离 钳 ( 7 0°) | 弯分离 钳 ( 7 0°) | 5*33 0 | 腔镜使用 | 头部不锈钢满足YY/T 0294.1-2005中B号钢 |  | 电凝钳无缺齿、毛齿等缺陷： 电极的绝缘材料外套与电极内芯应套接紧密，牢靠，无松动现 象；绝缘材料外套的近电极边缘，应缩口清晰。 手柄与电极内芯固联应紧固、牢靠，在100N拉力下应不松动。 电极的接插联接应牢固，脱拨力不小于10N。 电极应导通良好，其阻抗值应不大于3Ω。 高频内窥镜手术器械头部粗糙度值应不大于0.80μm 钳头夹持力应不小于20No 弯分离钳的钳口硬度为不小于363HV0.2,二片硬度值相差应 不大于45HV0.2。 高频内窥镜手术器械的安全要求应符合GB9706.1- 2007,GB9706.4-2009及GB9706.19-2000中的要求。 高频内窥镜手术器械的最大插入部外径小于等于5.5mm。
24 | 弯分离 钳 ( 大 头7 0°) | 弯分离 钳(大 头7 0°) | 5*33 0 | 腔镜使用 | 头部不锈钢满足YY/T 0294.1-2005中B号钢 |  | 电凝钳无缺齿、毛齿等缺陷： 电极的绝缘材料外套与电极内芯应套接紧密，牢靠，无松动现 象；绝缘材料外套的近电极边缘，应缩口清晰。 手柄与电极内芯固联应紧固、牢靠，在100N拉力下应不松动。 电极的接插联接应牢固，脱拨力不小于10N。 电极应导通良好，其阻抗值应不大于3Ω。 高频内窥镜手术器械头部粗糙度值应不大于0.80μm 钳头夹持力应不小于20No 弯分离钳的钳口硬度为不小于363HV0.2,二片硬度值相差应 不大于45HV0.2。 高频内窥镜手术器械的安全要求应符合GB9706.1- 2007,GB9706.4-2009及GB9706.19-2000中的要求。 高频内窥镜手术器械的最大插入部外径小于等于5.5mm。
25 | 肠钳 (有 孔 ) | 肠钳 (有 孔 ) | 5*33 0 | 腔镜使用 | 钳座、连接片、拉杆、 套管 不锈钢材料满足 M(YY/T0294.1-2016) |  | 器械表面粗糙度：有光亮最大值为0.2μm,无光亮最大值为 0.8μm,其余部分的最大值为6.3um。 器械应有良好的耐腐蚀性能，应不低于YY/T0149-2006中5.4b 级的规定。 钳头硬度为310HV0.2～580HV0.2,两片之差≤110HV0.2;夹 持力不小于20N;闭合力传递系数不小于0.3。
26 | 肠钳 (无 孔 ) | 肠钳 (无 孔 ) | 5*33 0 | 腔镜使用 | 钳座、连接片、拉杆、 套管 不锈钢材料满足 M(YY/T0294.1-2016) |  | 器械表面粗糙度：有光亮最大值为0.2μm,无光亮最大值为 0.8μm,其余部分的最大值为6.3um。 器械应有良好的耐腐蚀性能，应不低于YY/T0149-2006中5.4b 级的规定。 钳头硬度为310HV0.2～580HV0.2,两片之差≤110HV0.2;夹 持力不小于20N;闭合力传递系数不小于0.3。
27 | 输卵管 抓钳 | 输卵管 抓钳 | 5*33 0 | 腔镜使用 | 钳座、连接片、拉杆、 套管 不锈钢材料满足 M(YY/T0294.1-2016) |  | 器械表面粗糙度：有光亮最大值为0.2μm,无光亮最大值为 0.8μm,其余部分的最大值为6.3μm。 器械应有良好的耐腐蚀性能，应不低于YY/T0149-2006中5.4b 级的规定。 钳头硬度为310HV0.2~580HV0.2,两片之差≤110HV0.2;夹 持力不小于20N;闭合力传递系数不小于0.3。
28 | 脾蒂缝 合钳 | 脾蒂缝 合钳 | 5*33 0 | 腔镜使用 | 钳座、连接片、拉杆、 套管 不锈钢材料满足 M(YY/T0294.1-2016) |  | 器械表面粗糙度：有光亮最大值为0.2μm,无光亮最大值为 0.8μm,其余部分的最大值为6.3μm。 器械应有良好的耐腐蚀性能，应不低于YY/T0149-2006中5.4b 级的规定。 钳头硬度为310HV0.2~580HV0.2,两片之差≤110HV0.2;夹 持力不小于20N;闭合力传递系数不小于0.3。
29 | 弯剪刀 (带电 凝止 血 ) | 弯剪刀 (带电 凝止 血 ) | 5*33 0 | 腔镜使用 | 头部不锈钢满足YY/T 0294.1-2005中M号钢 |  | 剪刀头不得有卷刃、崩刃等缺陷。 电极的绝缘材料外套与电极内芯应套接紧密，牢靠，无松动现 象；绝缘材料外套的近电极边缘，应缩口清晰。 手柄与电极内芯固联应紧固、牢靠，在100N拉力下应不松动。 电极的接插联接应牢固，脱拨力不小于10N。 电极应导通良好，其阻抗值应不大于3Ω。 手术器械头部粗糙度值应不大于0.80μm; 剪刀的刃硬度为不小于363HV0.2,二片硬度值相差应不大于 45HV0.2。 高频内窥镜手术器械的安全要求应符合GB9706.1- 2007,GB9706.4-2009及GB9706.19-2000中的要求。 高频内窥镜手术器械的最大插入部外径小于等于5.5mm。
30 | 穿刺器 | 穿刺器 | 3.5* 95 | 腔镜使用 | 穿刺鞘的套体、注气 阀、套管和穿刺锥的 管、手把采用符合YY/T 0294.1-2016中的M号 钢：穿刺锥头采用符合 YY/T 0294.1-2016中的 C号钢。密封帽、阻气 阀采用的材料是有机硅 胶。 |  | "穿刺鞘的套体、注气阀、套管和穿刺锥的管、手把采用符合 YY/T 0294.1-2016中的M号钢：穿刺锥头采用符合YY/T 0294.1-2016中的C号钢。 穿刺器表面应平整光滑、无毛刺和锋棱、无肉眼就能识别的孔 隙、裂缝、沟槽和烧结物， 以及无磨削剂、抛光剂和防腐剂。 穿刺器的注气阀和阻气阀开闭应灵活，不应有阻塞或卡塞现 象。 穿刺针头应经过热处理，刃口应锋利，无白口、缺口等现象， 其硬度为468HVa。~ 600HV2(47HRC～53HRC)。 穿刺针与穿刺套管应配合良好，穿刺针在穿刺套内活动应自 如，无卡滞现象。 穿刺套管与穿刺针的最大配合间隙应不大于0.3mm。 穿刺鞘的注气阀、密封帽应有良好的密封性，经4KPa气压应 无渗漏。 穿刺器的阻气阀应有良好的阻气性能， 穿刺器的表面粗糙度Ra值：穿刺头≤0.4um,套管、管 ≤0.8um,"
公司名称（盖章）：
年 月 日
■