# 技术参数表

编制单位：崇州市人民医院

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 心电导联线 | 1.长度：一体式，主线长≥2900mm，分线长≥600mm；分体式病人端，线长 ≥1000mm；分体式机器端，线长≥2800mm。 2.材质：医用级TPU。 3.电气性能（电介质强度）：能承受有效电压1500*(1±10%)V、频率50Hz的正弦电压，在1*(1±20%)min内不发生击穿；能承受5000*(1±10%)V的直流电压，在1*(1±10%)min内不发生击穿。 4.电气性能（弯曲寿命）：主电缆（两端）分体式≥9500次，一体式≥5000 次，导联线（两端）≥5000次。 5.电气性能（拉伸强度）：在主电缆到设备连接器、主电缆到分线盒连接器 轴向拉力68N，受力时间不低于60s情况下可重复使用；在患者导联线到连接器、患者导联线到患者终端轴向拉力32N，受力时间不低于60s情况下可重复使用。 6.电气性能（灌电流）：患者电缆/导联线组件的灌电流不应超过10uA。 7.电气性能（电缆及导联线噪声）：长度为1.5m的电缆材料所产生噪声的峰 一峰值不应超过50uA。 8.电极连接端：AHA（美标）按扣式。 9.如在我院现有的除颤仪上使用，提供的对应产品具有适配于设备除颤的功 能。 10.符合YY0828-2011标准 |
| 2 | 血氧探头 | 1.测试范围：70%—100%; 2.SPO2测试精度：70%—100%时±3%，小于70%未定义。 3.脉搏速率测试范围：25-250bpm，脉搏速率测试精度：±2bpm。 4.符合YY0784-2010标准。 5.提供第三方血氧探头检验报告。 |
| 3 | 监护仪袖带 | 1、外观：袖套表面应平滑光洁、无划痕，色泽应均匀，结构完整，无破损， 印刷标签标志应清晰、准确。 2.最大充气压力： （1）儿童、小成人、成人、大成人加长和大腿袖带，最大充气可达 300mmHg(40kpa); （2）新生儿和婴儿袖带：最大充气应达150mmHg(20kPa）。 3.气密性 将血压袖带放在置具中，设定最大充气压力为300mmHg(40kPa)，进行气密性漏气率测试，充气至设置的最大气压，自动停止充气，开始稳压60s，检测60s，1分钟内血压袖带压力下降的平均值符合： （1）袖带充气至设定最大气压时，气囊完全被包裹，各部件好； （2）60S内袖带漏气率≤4mmHg。 4.泄气性 （1）当袖带的气压由260mmHg释放至15mmHg时所需要的时间不超过10s； （2）当袖带的气压由150mmHg释放至15mmHg时所需要的时间不超过5s。 5.耐用性： 重复使用血压袖带耐用性应符合以下要求 （1）血压袖带勾面和毛开合循环1000次后应符合上述第2条最大充气压力和上述第3条气密性要求。 （2）血压袖带10000次充放气后应符合上述第2条最大充气压力和上述第3条气密性要求。 6.提供血压袖带中铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚含量第三方 测试报告。 |
| 4 | 蓄电池 | 1.适配医院现有监护仪设备。 2.国产锂电池，应符合中国强制性产品要求，提供中国强制性产品CCC认证 证书。 3.国产锂电池，铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚含量应符合要 求，提供RoHS认证证书。 |
| 5 | 血压延长管 | 1.线管长度≥3000mm。 2.管线内径3mm±5%，外径≥6mm。 3.抗压强度：充气到400mmHg线管无破裂。 4.金属件寿命：弹簧组件寿命3000次以上，其他金属组件寿命5000次以上。 5.适配医院现有监护仪设备。 |